LB70-2C

LB70-2C型便携式流速测算仪

使用说明书

3．4关机操作：

每次使用完仪器，只要拨下插头，仪器即可自动关机，并保存关机前所选定流速仪型号和参数，在下一次使用时，只需插上插头，接好流速仪，按一次换屏键即可进行测流工作。

四.计算机联机运行(本机无此功能)

首先用专用通讯电缆连接测算仪与计算机的通讯口，打开计算机进入WINDOWS平台中－程序－附件－通讯－超级终端，设置波特率为2400，通讯位为8位，停止位1位，奇偶校验为无，流控制为软件方式，选择正确的通讯口，接通测算仪的信号电源线，启动测流。待每次测流历时结束后，测算仪自动送出一组数据到计算机屏幕显示。

K=7800  C=0.050  T=0106.5  N=0015  V=0.160

K=7800  C=0.050  T=0108.4  N=0016  V=0.165

五．仪器的维护：

测算仪的维护，短期不用时，必须拨掉插头（断开电源）保存。长期不用时，三个月须充电一次。

每次使用后，用清水冲洗流速仪、测杆，并用毛巾擦干，存放。

流速仪的保养、拆洗见流速仪说明书。

六．仪器的全套设备：

LS-A速测算仪                                  一个

测杆                                          一付

LB70-2C仪旋桨                                  一架

信号联线                                     一付

*通讯电缆（选配）                            一付

尾翼                                         一只

充电器                                       一只

附件：

LB70-2C型便携式流速测算仪使用说明书           一本

特别提醒:

仪器首次次充电应大于3小时. 测试时间请设置20秒以上

每次请将电池电用完后再充.（本机有过放过充保护）

LB70-2C型便携式流速测算仪

LB70-2C型便携式流速流量仪（简称便携式流速仪）是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。

便携式流速仪主要由LB70-2C型旋桨式流速传感器、LS-A型流速测算仪、测杆组成。全套仪器置于高级铝合金密码箱内。使用时，按图1所示组装成一体，接通信号线，即可进行各明渠中流速的测量，并自动显示流速。            图1. 便携式流速仪安装图

该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠，符合国家明渠流量测量标准，配置60度高温旋桨，是国内目前新型的便携式流速测量仪器。

一．仪器的技术要求：

KN

测速公式：V ＝ ———————  ＋ C(m/s)(自动计算)

T

仪器编号：＿＿＿＿＿、K＿＿＿＿＿、C＿＿＿＿＿＿

旋桨结构：螺旋曲面双叶片，左旋，PC 塑料
旋桨回转直径D : 130mm旋桨水力螺距b : 7Omm
起转速度0.06m/s（LB70-2C、LB70-2D） 
临界速度vk：约0.13m/s.（以实际检定值为准。据统计分析，vk远小于上述值。）
流速测量范围V : 0.1-4m/s信号部件结构：磁钢一干簧管电子开关
每一信号转数：1/1.每1转1个信号(LB70-2C）,1/5（LB70-2D）（每5转1个信号）
检定曲线相对误差E : V ≥Vk 时，E ＜士1.5 ; V < Vk 时，E ＜士3 % 
开关触点容量：电流≤50mA ，电压≤6V 
干簧管工作寿命：7000 万次
仪器连续工作时间：2 小时（悬移质含沙量≤50kg/m3 ，流速≤5m/s ，水深≤10m )
仪器工作水流条件水深范围：0.2 ~50m水体水温：O~40 ℃ 
悬移质含沙量：≤1Ookg/m盐度：≤2g/L
显示屏：4×16位液晶显示

测量方式：测杆定位测量（亦可缆绳悬挂定位测量）

电源：DC8.4V（充电电池）,充满后可连续工作40小时以上.

二．测量原理：

本仪器依据明渠测流的流速面积法原理设计，测出流速即可得流量  Q＝V·S（S为面积）

- 流速测定：

测流速时，由水力推动旋桨式转子流速仪旋转，内置信号装置产生转数信号，由下面公式计算流速：

KN

V＝————————  ＋  C（m/s）

T

式中：V：测流时段内平均流速（m/s）

K：桨叶水力螺距

C：流速仪常数

T：测流历时（单位为S）

N：T时段内信号数

本仪器使用时，K 、C均为常数，测流时，只要测出T和N，即可算出流速。

2. 流量的计算：

流量测定根据明渠流量测量的流速面积法，先测出流速再乘以断面面积即得流量。

三．仪器的操作使用：

正常时，插上插头开机，拔出关机，仪器电源即可通电显示上次关机时所选用流速仪参数。参数设置如图所示： 若参数相同，即可进入测流。

VER--版本号                            7.2V 电池电压

VER 12.11      7.2V

K=.7449    3V=0.000

T=100      0N0000.0

Q=000000.000m3/h

K=证书b值                             3 自动测量间隔时间

T自动测量时间	         		            V=显示流速

Q瞬时流量                              0自动；1手动

N 脉冲个数

图1.测量显示

上仪器共设3个按键：

菜单         启.停        上移

右移

  - 参数设置操作：

    - 查看显示屏是否与所用流速仪参数一致，若不一致，按MENU键进入设置1，通过右移键和上移键修改显示屏。如：C值为0.0150，则先操作右移键，使光标移位到C＝.0100处，按动上移键，每按一次加1，重复按动，直到光标所处位数的数值与要求值一致，即为C＝0.0150即可。

修改K值、测量时间T的方法同上，先按右移键移位，然后按上移键加数，直到正确为止。按错后可重复上述操作。

设置2

自动 -     1

延时 -     1

断面 -   01.005 m2

设置1

螺距 -  K=.7449

常量 -  C=.0058

历时 -  T=100.00

显示屏中，K与C系数请按鉴定证书的参数输入：

T表示自动测量的测量时间单位秒

    - 按菜单键进入设置2

显示屏中，自动为“0”符号表示自动测量，设置为“0”为自动测量，若需手动测量，应将该符号置为“1”。

显示屏中，延时3秒，表示设置完进入测量界面，3秒钟后，才开始处理自动测量。若是自动测量，仪器自动重复测次（间隔时间为延时时间）。若是手动测量，当需要测量时按启停键进行测量与停止，待读完数后，按一次启停键，即可进行下一次测量。

断面面积输出：单位为平方米 设置后可以得出截面积的流量，公式Q＝V·S（S为断面面

3.1.3设置3

设置4

本菜单无效

设置3

圈    —  01

脉冲 —   01

LANGUAG-中文

圈    01

脉冲  01

（LB70-2C默认）

LANGUAG-中文

  - 测量数据

设置参数正确后,同时按‘右移键盘+上移’即可以保存参数并返回测量状态；

进入测量状态，显示如图所示：若是自动测量，仪器在每次测量完后，自动按公式计算出流速值并显示3V=0.000M/S，固定显示3-5秒后自动重复测量，但流速值将保持显示到下一次测量结束。若是手动测量，每次测量完，待读完数后，按一次启停键，即可进行下一次测量。测量时，当第一信号到来，从显示中可见到时间T开始计时，N开始计数，当时间T到达所设置时间后，再收到一个信号时，仪器自动关闭T、N，并自动计算出流速V，待显示延时3-5秒钟后，仪器自动启动下一次测流，重复上述过程，在本次测量中，显示上的V值为上一次的流速值，便于参考和记录。